## Лист1
|  | Закуп медицинскойтехники 2024год | приложение 1
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Количество | цена 2024год | Сумма | Место поставки | График поставки
1 | Стоматологические аппарат в комплекте | 1. Столик врача на поворотной консолиУправление креслом и наконечниками через сенсорную панель врача TOUCH SCREEN1шт. | комплект | 7 | 9940000 | 69580000 | ГКП на ПХВ «Районный поликлиника Сауран» Туркестанская область, район Сауран, ул. К.Темирбаев 2а | согласно по заявку течение 10-30 дней
2. Пантографическая консоль столика врачаОсновной горизонтальный металлический держатель столика врача 1шт.
3. Пантографическая консоль светильникаОсновной вертикальный металлический держатель светильника1шт.
Дополнительные комплектующие:
4. Стоматологическое кресло с подголовником и подлокотникомСтоматологическое кресло с подголовником и подлокотником1 шт.
Бесшумный электромеханический привод
С программой на 4 положения
Система опасности и блокирования движении кресла при работающем инструменте
Управление кресла с тремя позициями (инструментальный столик, панель ассистента, ножная педаль)
Позиция Tределенбурга
Опора спинки - форма для лежащего пациента
Опора головы с двойным механическим управлением и с возможностью управления высоты
Максимальное положение сидения по отношению к вертикальному положению 18 ± 3°
Наклон опоры спины 75 ± 3°
Основное положение сидения по отношению к горизонтальному положению 12 ± 3°
Установка опоры головы 160 мм
Грузоподъемность 145 кг
Бесшовная обшивка из термостойкого материала
5. Гидроблок с системой подачи водыВ составе гидроблока имеется фильтр воды, фильтр воздуха, автономная вода, фильтр грязи в отсасывающей системе, пылевсасыватель1шт.
стеклянная кислотоустойчивая плевательница с круговым ополаскиванием по цвету обивки кожи кресла, которая двигается вместе с креслом
6. Автономная система подачи чистой водыСистема для подачи дистиллированной и очищенной воды на наконечники посредством специальной съемной бутылки, которая крепится в основном блоке стоматологической установки1шт.
7. Блок плевательницыСъемная стеклянная плевательница для пациентов, система наполнения воды в стакан для полоскания рта пациента. 1шт.
8. Плевательница поворотнаяСтеклянная плевательница пациентов, для полоскания ротовой полости1шт.
9. Пистолет «вода/воздух» со шлангомПредназначен для подачи воздуха и водо-воздушной смеси. Корпус и ручка изготовлены из алюминиевого сплава.1шт.
10. Ножная педальВключение и выключение оборотов микромотора, турбинного наконечника и скалера 1шт.
11. Бестеневой галогенный светильниксветильник диодного освещения, стоматологический, бестеневой, 5 тактовый, на пантографе1шт.
мощность светового потока с функцией 5-ти ступенчатой регулировки яркости
15000 люкс - 30000 люкс
12. НегатоскопВстроенный экран для просмотра рентгеновских снимков1шт.
13. Лампа полимеризационнаядля светового отверждения пломбировочных материалов1шт.
14. Модуль ассистента с держателемРасположен на стеклянном столике под плевательницей со следующими функциями: движение кресла, смыв плевательницы, наполнение стакана.1шт.
15. Безмаслянный компрессорКомпрессор безмасляный в шумопоглощающем шкафу.1шт.
объём ресивера 10 л.
выход воздуха при 5 бар 105 л/мин
давление 5 – 7 бар
потребляемая мощность 0,75 кВт
напряжение/частота 230-50(60) В/Гц
уровень шума 45 Дб
вес 50 кг
шум подавляющий электрический кожух Размеры 420 х 525 х 620
Собственная вентиляция компрессора
16. Стул стоматологический для врача/ассистента ESTERСтул врача на колёсах1шт.
· возможность регулировки высоты и угла сидения под любой рост врача
· возможность регулировки высоты и угла спины
· обивка из бесшовного материала
хромированная металлическая станина в виде звездочки. металлическая подставка под ноги врача спинка сиденья круглая для удобства врача
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
17. Скейлер ультразвуковойИнструмент для снятия зубного камня и налета. Наконечник с ультразвуковым импульсом. В комплекте с 5 насадками из нержавеющей стали (32, 37, 39 размерами) с 3 положениями.1шт.
18. Турбинный наконечникТурбинный наконечник1шт.
Автоклавируемый при 135 C, боковой спрей, кнопочное крепление, керамическая роторная группа, нержавеющая сталь - частота вращения 400 000- 450 000 об/мин, без света
19. Угловой наконечникАвтоклавируемый при 135 C, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление и открепление головки наконечника - частота вращения 40000 об/мин, без света1шт.
20. Прямой наконечникАвтоклавируемый при 135 C, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление - частота вращения 40000 об/мин, без света.1шт.
21. МикромоторМикромотор 1шт.
Электрический с плавной регулировкой частоты вращения 60 - 40000 об/мин, крутящий момент 35 mNm,
нержавеющая сталь. микродвигатель автоклавируемый при 135 С двухканальное внутреннее охлаждение, из нержавеющей стали, c автоматической вентиляцией.
Электропитание: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
Температура окружающей среды при эксплуатации: +10 - +35 ºС.
DDP пункт назначения
30 календарных дней, но не позднее 25 декабря 2024 года.
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
| ИТОГО |  |  |  |  | 69580000
Комиссия төрайымы
Аяғанова А.Б - басшының емдеу және профилактикалық ісі жөніндегі орынбасар м.а
Комиссия төрайымының орынбасары
Қарабаев Н.Ж. -басшының орынбасары м.а
Комиссия мүшелері
Жуманова Қ.С -бас есепші м.а
Жәдігер Б.Е. -провизор
Нуринбетов Е.Б. -стоматолог дәрігер
Абубакирова Л.А -заңгер
Хатшы
Сексенбай Б.Б